## LiefLag
Liefer-Lager-Liste
Projekt- / Auftragsnummer: | H0030 | Bearbeiter: | Thärig
Werkstoff: | Kupfer
Lieferant / Aufraggeber:
Eingang der Proben: | 2022-04-21 | Verbleib der Proben:
Probenabmessungen: | 8 x 8 x 8 mm
Probennummern | Versuchsart | Bemerkungen
A | HBW 2,5 / 62,5
B | HBW 2,5 / 62,5
C | HBW 2,5 / 62,5
D | HBW 2,5 / 62,5
E | HBW 2,5 / 62,5
F | HBW 2,5 / 62,5

## HVP
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll: Messung Härtevergleichsplatte
HVP: |  | 15808010607 | [7 empty] | Härte Hc/XCRM: | [5 empty] | 142 |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5
[11 empty] | UCRM |  |  |  |  | 1.99 |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [6 empty] | 14 |  | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| HVP |  |  | d1 |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [7 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  | mm | mm
Werte werden für Berechnung der Messunsicherheit übernommen:
1 | HVP |  |  | 0.73919 |  |  | 0.74074 | 0.73996 |  |  |  | 142.1177 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
2 | HVP |  |  | 0.74539 |  |  | 0.73764 | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
3 | HVP |  |  | 0.74539 |  |  | 0.73919 | 0.74229 |  |  |  | 141.2079 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
4 | HVP |  |  | 0.74229 |  |  | 0.74074 | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
5 | HVP |  |  | 0.74384 |  |  | 0.74384 | 0.74384 |  |  |  | 140.6062 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [6 empty] | 0.74182 |  |  |  | 141.3905 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
zusätzliche Messungen auf HVP:
Härteprüfgerät der Bauart: |  |  |  |  | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  |  | Berlin, d. |  |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [7 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [5 empty] | RH: |  | 33.7%

## Skizze_1
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 1
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | A-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21

## Protokoll_1
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 1
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 14 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  | mm | mm
| A-1 |  |  | 0.86316 |  |  | 0.83682 | 0.84999 |  |  |  | 106.8933 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| A-2 |  |  | 0.81667 |  |  | 0.80427 | 0.81047 |  |  |  | 117.9094 |  | HBW | 2,5/ | 62.5 |  | Ungültig da zu geringer Abstand
| A-3 |  |  | 0.84611 |  |  | 0.82287 | 0.83449 |  |  |  | 111.0279 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| A-4 |  |  | 0.86161 |  |  | 0.86781 | 0.86471 |  |  |  | 103.1706 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| A-5 |  |  | 0.81512 |  |  | 0.79962 | 0.80737 |  |  |  | 118.8424 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| A-6 |  |  | 0.80892 |  |  | 0.81512 | 0.81202 |  |  |  | 117.4468 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [6 empty] | 0.82984 |  |  |  | 112.5484 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [11 empty] | 6.5511 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: |  |  |  |  | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [7 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [5 empty] | RH: |  | 33.7%

## Messunsicherheit
BAM 5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030 |  |  |  | Datum: |  |  | 2022-04-21
Härteprüfung nach Brinell – DIN EN ISO 6506-1:
Berechnung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [23 empty] | 1
| Härtesymbol | [7 empty] | HBW |  | 2.5 |  | / | 62.5
| Härtevergleichsplatte | [7 empty] | Nr. |  |  |  |  | 15808010607
[9 empty] | Härte Hc/XCRM |  |  |  |  | 142 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Eindruck |  |  |  | d1 |  |  |  |  | d2 |  |  |  |  | d |  |  |  | Brinell-Härte |  |  | Bezeichnung
|  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  | HBW 2,5/62,5
1 |  |  |  | 0.73919 |  |  |  |  | 0.74074 |  |  |  |  | 0.73996 |  |  |  | 142.1177 |  |  | H1
2 |  |  |  | 0.74539 |  |  |  |  | 0.73764 |  |  |  |  | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  |  | H2
3 |  |  |  | 0.74539 |  |  |  |  | 0.73919 |  |  |  |  | 0.74229 |  |  |  | 141.2079 |  |  | H3
4 |  |  |  | 0.74229 |  |  |  |  | 0.74074 |  |  |  |  | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  |  | H4
5 |  |  |  | 0.74384 |  |  |  |  | 0.74384 |  |  |  |  | 0.74384 |  |  |  | 140.6062 |  |  | H5
Mittelwert | [8 empty] | d = |  |  |  |  | 0.74182 |  |  |  | 141.3905
Wiederholpräzision rrel der Härteprüfmaschine in % von d
| rrel = 100 · |  |  |  | dmax - dmin |  |  |  | = | 0.52236 |  |  | % |  |  |  | zulässige rrel nach
[5 empty] | d | [11 empty] | DIN EN ISO 6506-2: |  |  |  | 3 |  | %
Abweichung Erel der Härteprüfmaschine in % von H
| Erel = 100 · |  |  |  | H̅- Hc |  |  |  | = | -0.42926 |  |  | % |  |  |  | zulässige Erel nach
[5 empty] | Hc | [11 empty] | DIN EN ISO 6506-2: |  |  |  | 3 |  | %
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN
[13 empty] | = | 5.4577 |  |  | HBW 2,5/62,5
Ergebnis
| X = |  | x ± U |  |  | = | 113 ± 6 | [8 empty] | HBW 2,5/62,5
Prüfer / Operator | [15 empty] | Prüfleiter, Bevollmächtigter / Supervisor
Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]
| UCRM | [9 empty] | = | 1.99 |  |  | HBW 2,5/62,5
| uCRM = |  |  | UCRM | [6 empty] | = | 0.995 |  |  | HBW 2,5/62,5
2
UCRM: siehe Kalibierschein der Härtevergleichsplatte
Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]
[20 empty] | Anzahl der |  |  | t
| H | = | H1 + H2 + ... + Hn | [7 empty] | = | 141.3905 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | Messwerte
|  |  | n | [16 empty] | 2 |  |  | 1.84
[20 empty] | 3 |  |  | 1.32
| sH = |  | Ö | 1 |  | å |  | (Hi - H)2 |  |  | = | 0.54908 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.2
|  |  |  | n - 1 | [15 empty] | 5 |  |  | 1.14
[20 empty] | 6 |  |  | 1.11
| t | = | 1.14 |  |  | uH = |  | t · sH |  |  | = | 0.62595 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1.09
[20 empty] | 8 |  |  | 1.08
[20 empty] | 9 |  |  | 1.07
[20 empty] | 10 |  |  | 1.06
vgl. DIN 1319-3, Tabelle 1
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[21 empty] | = | 0.00155 |  | mm
[13 empty] | = | 0.12502 |  |  | HBW 2,5/62,5
Erweiterte Unsicherheit, abgeleitet von der zulässigen Grenzabweichung [Umpe]
[11 empty] | = | 4.26 |  |  | HBW 2,5/62,5

## Protokoll_2
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 2
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 |  | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / |  | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 14 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  |  | mm | mm
| B-1 |  |  | 0.64311 |  |  |  | 0.65551 | 0.64931 |  |  |  | 185.5625 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| B-2 |  |  | 0.64776 |  |  |  | 0.62351 | 0.63563 |  |  |  | 193.776 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| B-3 |  |  | 0.68185 |  |  |  | 0.671 | 0.67643 |  |  |  | 170.7244 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| B-4 |  |  | 0.62606 |  |  |  | 0.64931 | 0.63769 |  |  |  | 192.511 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| B-5 |  |  | 0.64778 |  |  |  | 0.63691 | 0.64234 |  |  |  | 189.6815 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [7 empty] | 0.64828 |  |  |  | 186.4511 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [12 empty] | 9.3398 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: | [5 empty] | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [8 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [6 empty] | RH: |  | 33.7%

## Protokoll_3
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 3
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 |  | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / |  | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 15 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  |  | mm | mm
| C-1 |  |  | 1.1127 |  |  |  | 1.0956 | 1.1041 |  |  |  | 61.9365 |  | HBW | 2,5/ | 62.5 |  | Achtung ! Nich Normgerecht.
| C-2 |  |  | 1.046 |  |  |  | 1.0538 | 1.0499 |  |  |  | 68.8753 |  | HBW | 2,5/ | 62.5 |  | Zu hohe Last
| C-3 |  |  | 1.0119 |  |  |  | 1.0243 | 1.0181 |  |  |  | 73.4617 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| C-4 |  |  | 1.0832 |  |  |  | 1.0848 | 1.084 |  |  |  | 64.3934 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| C-5 |  |  | 1.1113 |  |  |  | 1.0894 | 1.1003 |  |  |  | 62.3892 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [7 empty] | 1.0713 |  |  |  | 66.2112 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [12 empty] | 4.8952 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: | [5 empty] | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [8 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [6 empty] | RH: |  | 33.7%

## Messunsicherheit Protokol 2 u 3
BAM 5.2 |  | Bearbeiter: |  | Thärig | Antrag: |  | H0030 |  |  | Datum: | 2022-04-21
Härteprüfung nach Brinell – DIN EN ISO 6506-1:
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte
nach DIN EN ISO 6506-1 nach der Methode M1
für das Protokoll 2 und 3
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [8 empty] | 2 | :
[5 empty] | = | 5.4771 |  | HBW 2,5/62,5
| X = | x ± U | = | 187 ± 6 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[5 empty] | = | 0.26194 |  | HBW 2,5/62,5
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [8 empty] | 3 | :
[5 empty] | = | 5.4532 |  | HBW 2,5/62,5
| X = | x ± U | = | 66 ± 6 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[5 empty] | = | 0.058261 |  | HBW 2,5/62,5

## Skizze_2
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 2
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | B-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21

## Skizze_3
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 3
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | C-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21