## LiefLag
Liefer-Lager-Liste
Projekt- / Auftragsnummer: | H0030 | Bearbeiter: | Thärig
Werkstoff: | Kupfer
Lieferant / Aufraggeber:
Eingang der Proben: | 2022-04-21 | Verbleib der Proben:
Probenabmessungen: | 8 x 8 x 8 mm
Probennummern | Versuchsart | Bemerkungen
A
B
C

## HVP
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll: Messung Härtevergleichsplatte
HVP: |  | 15808010607 | [7 empty] | Härte Hc/XCRM: | [5 empty] | 142 |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5
[11 empty] | UCRM |  |  |  |  | 1.99 |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [6 empty] | 14 |  | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| HVP |  |  | d1 |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [7 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  | mm | mm
Werte werden für Berechnung der Messunsicherheit übernommen:
1 | HVP |  |  | 0.73919 |  |  | 0.74074 | 0.73996 |  |  |  | 142.1177 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
2 | HVP |  |  | 0.74539 |  |  | 0.73764 | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
3 | HVP |  |  | 0.74539 |  |  | 0.73919 | 0.74229 |  |  |  | 141.2079 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
4 | HVP |  |  | 0.74229 |  |  | 0.74074 | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
5 | HVP |  |  | 0.74384 |  |  | 0.74384 | 0.74384 |  |  |  | 140.6062 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [6 empty] | 0.74182 |  |  |  | 141.3905 |  | HBW |  | 2,5/ | 62.5
zusätzliche Messungen auf HVP:
Härteprüfgerät der Bauart: |  |  |  |  | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  |  | Berlin, d. |  |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [7 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [5 empty] | RH: |  | 33.7%

## Protokoll_1
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 1
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 14 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  | mm | mm
| D-1 |  |  | 0.94374 |  |  | 0.92825 | 0.936 |  |  |  | 87.554 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| D-2 |  |  | 0.93444 |  |  | 0.94529 | 0.93986 |  |  |  | 86.8062 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| D-3 |  |  | 1.0739 |  |  | 1.091 | 1.0824 |  |  |  | 64.5881 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| D-4 |  |  | 0.9298 |  |  | 0.92295 | 0.92637 |  |  |  | 89.4535 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| D-5 |  |  | 0.94994 |  |  | 0.95304 | 0.95149 |  |  |  | 84.6145 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [6 empty] | 0.96723 |  |  |  | 82.6033 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [11 empty] | 10.2188 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: |  |  |  |  | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [7 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [5 empty] | RH: |  | 33.7%

## Messunsicherheit
BAM 5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  | Thärig |  |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030 |  |  |  | Datum: |  |  | 2022-04-21
Härteprüfung nach Brinell – DIN EN ISO 6506-1:
Berechnung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [23 empty] | 1
| Härtesymbol | [7 empty] | HBW |  | 2.5 |  | / | 62.5
| Härtevergleichsplatte | [7 empty] | Nr. |  |  |  |  | 15808010607
[9 empty] | Härte Hc/XCRM |  |  |  |  | 142 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Eindruck |  |  |  | d1 |  |  |  |  | d2 |  |  |  |  | d |  |  |  | Brinell-Härte |  |  | Bezeichnung
|  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  | HBW 2,5/62,5
1 |  |  |  | 0.73919 |  |  |  |  | 0.74074 |  |  |  |  | 0.73996 |  |  |  | 142.1177 |  |  | H1
2 |  |  |  | 0.74539 |  |  |  |  | 0.73764 |  |  |  |  | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  |  | H2
3 |  |  |  | 0.74539 |  |  |  |  | 0.73919 |  |  |  |  | 0.74229 |  |  |  | 141.2079 |  |  | H3
4 |  |  |  | 0.74229 |  |  |  |  | 0.74074 |  |  |  |  | 0.74151 |  |  |  | 141.5102 |  |  | H4
5 |  |  |  | 0.74384 |  |  |  |  | 0.74384 |  |  |  |  | 0.74384 |  |  |  | 140.6062 |  |  | H5
Mittelwert | [8 empty] | d = |  |  |  |  | 0.74182 |  |  |  | 141.3905
Wiederholpräzision rrel der Härteprüfmaschine in % von d
| rrel = 100 · |  |  |  | dmax - dmin |  |  |  | = | 0.52236 |  |  | % |  |  |  | zulässige rrel nach
[5 empty] | d | [11 empty] | DIN EN ISO 6506-2: |  |  |  | 3 |  | %
Abweichung Erel der Härteprüfmaschine in % von H
| Erel = 100 · |  |  |  | H̅- Hc |  |  |  | = | -0.42926 |  |  | % |  |  |  | zulässige Erel nach
[5 empty] | Hc | [11 empty] | DIN EN ISO 6506-2: |  |  |  | 3 |  | %
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN
[13 empty] | = | 5.4543 |  |  | HBW 2,5/62,5
Ergebnis
| X = |  | x ± U |  |  | = | 83 ± 6 | [8 empty] | HBW 2,5/62,5
Prüfer / Operator | [15 empty] | Prüfleiter, Bevollmächtigter / Supervisor
Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]
| UCRM | [9 empty] | = | 1.99 |  |  | HBW 2,5/62,5
| uCRM = |  |  | UCRM | [6 empty] | = | 0.995 |  |  | HBW 2,5/62,5
2
UCRM: siehe Kalibierschein der Härtevergleichsplatte
Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]
[20 empty] | Anzahl der |  |  | t
| H | = | H1 + H2 + ... + Hn | [7 empty] | = | 141.3905 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | Messwerte
|  |  | n | [16 empty] | 2 |  |  | 1.84
[20 empty] | 3 |  |  | 1.32
| sH = |  | Ö | 1 |  | å |  | (Hi - H)2 |  |  | = | 0.54908 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.2
|  |  |  | n - 1 | [15 empty] | 5 |  |  | 1.14
[20 empty] | 6 |  |  | 1.11
| t | = | 1.14 |  |  | uH = |  | t · sH |  |  | = | 0.62595 |  |  | HBW 2,5/62,5 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1.09
[20 empty] | 8 |  |  | 1.08
[20 empty] | 9 |  |  | 1.07
[20 empty] | 10 |  |  | 1.06
vgl. DIN 1319-3, Tabelle 1
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[21 empty] | = | 0.00155 |  | mm
[13 empty] | = | 0.079653 |  |  | HBW 2,5/62,5
Erweiterte Unsicherheit, abgeleitet von der zulässigen Grenzabweichung [Umpe]
[11 empty] | = | 4.26 |  |  | HBW 2,5/62,5

## Skizze_1
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 1
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | D-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21

## Protokoll_2
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 2
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 |  | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / |  | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 14 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  |  | mm | mm
| E-1 |  |  | 0.81047 |  |  |  | 0.81512 | 0.81279 |  |  |  | 117.2165 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| E-2 |  |  | 0.82752 |  |  |  | 0.81512 | 0.82132 |  |  |  | 114.7263 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| E-3 |  |  | 0.8926 |  |  |  | 0.85696 | 0.87478 |  |  |  | 100.7312 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| E-4 |  |  | 0.80272 |  |  |  | 0.77948 | 0.7911 |  |  |  | 123.9207 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| E-5 |  |  | 0.79343 |  |  |  | 0.81512 | 0.80427 |  |  |  | 119.7848 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [7 empty] | 0.82085 |  |  |  | 115.2759 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [12 empty] | 8.813 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: | [5 empty] | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [8 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [6 empty] | RH: |  | 33.7%

## Skizze_2
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 2
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | E-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21

## Protokoll_3
BAM-5.2 |  |  | Bearbeiter: |  |  |  |  | Thärig |  |  |  | Antrag: |  |  | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Protokoll 3
Werkstoff: |  | Kupfer
Einstellungswert der Maschine
Prüfkraft F: |  | 612.9156 |  |  | N
Kugeldurchmesser: |  |  |  |  | 2.5 |  | mm
Härtesymbol: |  |  | HBW |  | 2,5 / |  | 62.5 |  |  |  | Einwirkdauer der Prüfkraft: | [5 empty] | 15 | s
Anzahl der
Härteeindrücke
| Proben |  |  | d1 |  |  |  | d2 | d |  |  |  | HBW | [5 empty] | Bemerkung
| Nr. |  |  | mm |  |  |  | mm | mm
| F-1 |  |  | 0.64156 |  |  |  | 0.61522 | 0.62839 |  |  |  | 198.3464 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| F-2 |  |  | 0.61676 |  |  |  | 0.61057 | 0.61366 |  |  |  | 208.139 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| F-3 |  |  | 0.63071 |  |  |  | 0.62451 | 0.62761 |  |  |  | 198.8479 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| F-4 |  |  | 0.62451 |  |  |  | 0.63691 | 0.63071 |  |  |  | 196.8657 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| F-5 |  |  | 0.61986 |  |  |  | 0.61986 | 0.61986 |  |  |  | 203.934 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
| Mittelwert: | [7 empty] | 0.62405 |  |  |  | 201.2266 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Standardabweichung: | [12 empty] | 4.6926 |  | HBW | 2,5/ | 62.5
Härteprüfgerät der Bauart: | [5 empty] | EMCOTEST M4C 025 G3 |  |  |  | Eindringkörper: |  |  |  |  | B3688 |  | Berlin, d. |  | 2022-04-21
letzte Kalibrierung am: |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | BAM Inv-Nr.: |  |  |  | 5025206
Messmikroskop: |  |  | - | [8 empty] | RT: |  | 22.7
Quelle der Härtewerte: |  |  |  |  | Formel-berechnet mit Excel | [6 empty] | RH: |  | 33.7%

## Skizze_3
|  | Bearbeiter: |  |  | Thärig | Antrag: | H0030
Härteprüfung nach Brinell - DIN EN ISO 6506-1
Skizze 3
Werkstoff: | Kupfer
Härtesymbol: | HBW |  | 2,5 / | 62.5
Probennummer: | F-1
Anzahl der Härteeindrücke:
Skizze:
[8 empty] | Berlin, d. | 2022-04-21

## Messunsicherheit Protokol 2 u 3
BAM 5.2 |  | Bearbeiter: |  | Thärig | Antrag: |  | H0030 |  |  | Datum: | 2022-04-21
Härteprüfung nach Brinell – DIN EN ISO 6506-1:
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte
nach DIN EN ISO 6506-1 nach der Methode M1
für das Protokoll 2 und 3
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [8 empty] | 2 | :
[5 empty] | = | 5.4581 |  | HBW 2,5/62,5
| X = | x ± U | = | 115 ± 6 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[5 empty] | = | 0.12936 |  | HBW 2,5/62,5
Bestimmung der Unsicherheit: Härtemesswerte für das Protokoll | [8 empty] | 3 | :
[5 empty] | = | 5.4834 |  | HBW 2,5/62,5
| X = | x ± U | = | 201 ± 6 |  |  |  | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]
[5 empty] | = | 0.29328 |  | HBW 2,5/62,5